	产品名称
	便携式快速实时荧光定量PCR仪

	*样本容量
	[bookmark: _GoBack]16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

	反应灵敏度
	10-1010Copies

	*荧光染料
	F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

	通道数
	四通道

	光学系统
	高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

	热盖温度范围
	30-110℃

	*检测试剂
	开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

	温控范围
	30℃-100℃

	均匀性
	≤±0.1℃

	温控精度
	≤±0.1℃

	*升温速率
	≥8℃/s(MAX)

	荧光强度检测重复性
	CV≤0.5%

	荧光线性
	线性回归系数r≥0.995

	仪器通讯接口
	USB 2.0(可进行文件导入、导出)

	软件
	仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

	*触控屏独立操作
	LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

	注册认证
	NMPA认证




全自动核酸提取仪技术参数
	基本功能*
	本产品应用于拭子类样本、体外培养的细胞、血清、血浆、粪便、疱疹液、组织等多种类型的样本中，自动化实现临床样本的核酸提取、纯化与PCR体系构建。

	技术原理
	通过微电脑控制，采用上吸法磁珠提取技术，通过控制磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放、转移，完成样本核酸提取过程。并通过分装模块实现试剂分装和核酸加样。

	产品结构
	本仪器主要由控制部件、动力系统、工作部件、传动部件、电源部件等组成，包括通风过滤系统、磁棒及磁套固定框、分装模块、垂直运动系统、固体废弃物回收盒等。

	仪器尺寸*
	63ⅹ57ⅹ85 cm（长ⅹ宽ⅹ高），放置面积≤0.4 m2

	样本体积
	100 uL~500 uL

	样本通量*
	1~96个/次

	处理时间*
	核酸提取，试剂分装及核酸加样时间＜28min；
配套预装板提取试剂盒最快可在10min完成96个样本的提取；

	提取方式
	纳米磁珠法

	振荡混合
	多模式多速度可调

	污染控制*
	设备一键式日维护，操作简便；
双移液泵，可实现试剂分装和核酸加样独立移液，防止交叉污染；
内置紫外灯，有效清除仪器内的核酸片段，防止交叉污染发生；
具备外排式HEPA高效过滤系统，可吸附截留核酸片段；

	磁珠回收率
	＞95%

	移液通道*
	双移液泵，移液通量≥9；
移液泵1：单道移液模式，可实现试剂的分装:；
移液泵2：8道移液模式，可实现核酸的快速加样；

	移液精度
	1μl : CV≤±5%; 
10μl: CV≤±1%	
20μl: CV≤±0.8%

	电源要求
	AC220V（±10%）；50~60Hz

	运行条件
	温度：10~40°C
湿度：＜85%

	产品资质
	取得注册证

	获得注册证的核酸检测试剂
	新冠、甲乙流、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌等，以及同品牌的核酸提取试剂。


实时荧光定量PCR仪技术参数表
	*激发光源
	    大功率LED光源

	*检测器
	高灵敏度光电传感器

	*样本容量
	96孔
(48×2＊0.2ml,双反应模块)

	荧光检测波长

	通道1:470nm-510nm
通道2:530nm-565nm
通道3:580nm-620nm
通道4:630nm-665nm
通道5: 预留
通道6: 预留

	可检测的荧光素及染料
	FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5

	检测方式
	反应管的底部侧面激发、检测

	*激发、检测光的传输模式
	每一反应孔独立的光纤传输

	软件应用模式
	定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增

	模块温度范围
	4℃-99℃

	检测动力学范围
	100-1010

	最小检测模板
	单个拷贝

	反应容积
	15ul-100ul

	控温模式
	半导体热电模块

	升温速率(MAX)
	4℃/S

	*温控精度
（HRM高分辨熔解曲线）
	±0.1℃

	样品间温度
均匀性
	±0.1℃

	重量
	18Kg

	尺寸(W*D*H)
	386mm*520mm*250mm

	断电保护
	有断电保护功能

	输入电源
	AC200V-240V  50HZ

	耗能
	≤850VA

	操作系统
	中、英文Win 7/8/10

	*热 盖
	电子自动锁控热盖

	操作软件
	全中文/全英文

	注册认证
	CFDA、CE







