| 产品名称 | 便携式快速实时荧光定量PCR仪 |
| --- | --- |
| *样本容量 | 16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管 |
| 反应灵敏度 | 10-1010Copies |
| *荧光染料 | F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5 |
| 通道数 | 四通道 |
| 光学系统 | 高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准 |
| 热盖温度范围 | 30-110℃ |
| *检测试剂 | 开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目） |
| 温控范围 | 30℃-100℃ |
| 均匀性 | ≤±0.1℃ |
| 温控精度 | ≤±0.1℃ |
| *升温速率 | ≥8℃/s(MAX) |
| 荧光强度检测重复性 | CV≤0.5% |
| 荧光线性 | 线性回归系数r≥0.995 |
| 仪器通讯接口 | USB 2.0(可进行文件导入、导出) |
| 软件 | 仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件 |
| *触控屏独立操作 | LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析 |
| 注册认证 | NMPA认证 |

全自动核酸提取仪技术参数

| 基本功能* | 本产品应用于拭子类样本、体外培养的细胞、血清、血浆、粪便、疱疹液、组织等多种类型的样本中，自动化实现临床样本的核酸提取、纯化与PCR体系构建。 |
| --- | --- |
| 技术原理 | 通过微电脑控制，采用上吸法磁珠提取技术，通过控制磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放、转移，完成样本核酸提取过程。并通过分装模块实现试剂分装和核酸加样。 |
| 产品结构 | 本仪器主要由控制部件、动力系统、工作部件、传动部件、电源部件等组成，包括通风过滤系统、磁棒及磁套固定框、分装模块、垂直运动系统、固体废弃物回收盒等。 |
| 仪器尺寸* | 63ⅹ57ⅹ85 cm（长ⅹ宽ⅹ高），放置面积≤0.4 m2 |
| 样本体积 | 100 uL~500 uL |
| 样本通量* | 1~96个/次 |
| 处理时间* | 核酸提取，试剂分装及核酸加样时间＜28min； 配套预装板提取试剂盒最快可在10min完成96个样本的提取； |
| 提取方式 | 纳米磁珠法 |
| 振荡混合 | 多模式多速度可调 |
| 污染控制* | 设备一键式日维护，操作简便； 双移液泵，可实现试剂分装和核酸加样独立移液，防止交叉污染； 内置紫外灯，有效清除仪器内的核酸片段，防止交叉污染发生； 具备外排式HEPA高效过滤系统，可吸附截留核酸片段； |
| 磁珠回收率 | ＞95% |
| 移液通道* | 双移液泵，移液通量≥9； 移液泵1：单道移液模式，可实现试剂的分装:； 移液泵2：8道移液模式，可实现核酸的快速加样； |
| 移液精度 | 1μl : CV≤±5%; 10μl: CV≤±1% 20μl: CV≤±0.8% |
| 电源要求 | AC220V（±10%）；50~60Hz |
| 运行条件 | 温度：10~40°C 湿度：＜85% |
| 产品资质 | 取得注册证 |
| 获得注册证的核酸检测试剂 | 新冠、甲乙流、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌等，以及同品牌的核酸提取试剂。 |

实时荧光定量PCR仪技术参数表

| *激发光源 | 大功率LED光源 |
| --- | --- |
| *检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| *样本容量 | 96孔 (48×2＊0.2ml,双反应模块) |
| 荧光检测波长 | 通道1:470nm-510nm 通道2:530nm-565nm 通道3:580nm-620nm 通道4:630nm-665nm 通道5: 预留 通道6: 预留 |
| 可检测的荧光素及染料 | FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 |
| 检测方式 | 反应管的底部侧面激发、检测 |
| *激发、检测光的传输模式 | 每一反应孔独立的光纤传输 |
| 软件应用模式 | 定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 |
| 模块温度范围 | 4℃-99℃ |
| 检测动力学范围 | 100-1010 |
| 最小检测模板 | 单个拷贝 |
| 反应容积 | 15ul-100ul |
| 控温模式 | 半导体热电模块 |
| 升温速率(MAX) | 4℃/S |
| *温控精度 （HRM高分辨熔解曲线） | ±0.1℃ |
| 样品间温度 均匀性 | ±0.1℃ |
| 重量 | 18Kg |
| 尺寸(W*D*H) | 386mm*520mm*250mm |
| 断电保护 | 有断电保护功能 |
| 输入电源 | AC200V-240V 50HZ |
| 耗能 | ≤850VA |
| 操作系统 | 中、英文Win 7/8/10 |
| *热 盖 | 电子自动锁控热盖 |
| 操作软件 | 全中文/全英文 |
| 注册认证 | CFDA、CE |