眉山市妇幼保健院
（中医设备一批采购项目）



竞争性谈判文件










投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
投标日期：


目录
请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。
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注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
附件1：综合报价
1.1 设备报价表
	序号
	产品名称
	注册证名称
	注册证编号
	型号
	品牌/生产厂家
	单位
	单价
(元)
	数量
	质保期（年）
	首次配套耗材数量
	配套耗材后期采购报价
	备注

	1
	全自动智能蜡疗系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	温热电灸综合治疗仪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	中频药物导入治疗仪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：小写：            大写：人民币****元整


备注：（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于设备费、安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。
（2）产品名称及型号应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。
（3）无需医疗器械注册证的请在“注册证名称”处打“/”。




1.2设备维修配件报价表(若无则写无，即可)
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	单价
(元)
	更换后质保期
（年）
	品牌/生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	备注：
（1）列出所有维修配件报价，如未列出者，视为应标供应商终身免费提供。
（2）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品、运输费、税费等。





附件2：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：甲方在货到验收合格，同时收到乙方开具符合要求的发票后，60日内支付乙方验收合格设备总价的90%，尾款在设备验收合格12个月后一次性付清。
	

	2
	供货时间：合同签订后30日内
	

	3
	中标人将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标人承担。医院方验收合格前中标商家负责本项目相关产品的安全。
	

	4
	中标人负责设备的安装调试，确保设备的正常使用后出具安装报告。
	

	5
	中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。
	

	6
	若中标人提供的设备为进口设备，中标人在交货时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》、《检验检疫报告》。
	

	7
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	8
	中标人保证全部产品质量符合国家标准和产品说明书，应对设备、耗材或试剂的质量安全负责，若中标人产品包装规格改变应立即书面通知医院方,同时保证在合同有效期内相关产品注册证持续有效。若中标人收到医院方发现质量问题或货物短缺的通知后，及时到现场进行处理。因中标人设备、耗材质量原因导致医院方、医院方员工、医院方患者损失、损害后果或引发医疗纠纷、医疗事故、医疗质量安全事件的，中标人除配合医院方积极妥善处理外，还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。
	

	9
	中标人所交的货物不符合招标文件及合同中规定的，医院方有权要求中标人达到招标文件及合同中规定的要求，否则中标人向医院方偿付货物总价30%的违约金，且中标人退回医院方全部货款。
	

	10
	在保修期内，若中标人接到医院方维保、抢修通知后4小时维保、抢修工程师未到现场进行处理的，每延迟1小时，中标人将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金。
	

	11
	若中标人未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标人应向医院方支付本合同货款总价0.5‰的违约金。
	

	12
	免费保修期内需提供终身软件维护服务，包括免费升级，免费开放接口等
	

	13
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	14
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	

	15
	若设备故障不能及时修复，能提供备用机。
	




附件3：售后服务承诺书
注意：
1、质保期、维保费、到货期需与“设备报价表”中的承诺一致；
2、售后服务响应时间需与“商务需求响应表”中的承诺一致。
3、售后服务承诺书需包括培训计划。




附件4：技术参数响应表
注意：①请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（请不要填写其他内容）；②“性能要求”一列中，如有括弧“（）”处请在“说明”一列中填写数值或文字，如有与各厂家描述不同处，请各厂家在“说明”一列中进行各自阐述；③参数及性能要求不倾向任何一家，仅做参考。
全自动智能蜡疗系统技术参数响应表

	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	1

	★仪器组成：融蜡箱、全自动无动力放蜡系统、蜡饼制作箱、PLC控制模块四部分组成
	
	

	2
	★全自动模式可实现全自动融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡
	
	

	3
	★中文智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示
	
	

	4
	电源:  AC 220V±10%     50Hz
	
	

	5
	功率：融蜡箱450W±10%、蜡饼制作箱800W±10%
	
	

	6
	容积：融蜡箱≥20升、蜡饼制作箱≥58升
	
	

	7
	温控范围：室温～99℃ 、 温控精度：±0.5℃
	
	

	8
	★蜡饼常温下冷却时间与温度值： 10分钟-0.8℃ ，15分钟-1.3℃
	
	

	9
	智能控制功能：可24小时循环控制设置，自动执行预设的融蜡、恒温、放蜡、制饼等程序
	
	

	10 
	智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能
	
	

	11
	★无需动力加压，自行放蜡，制饼时间短，降低故障率
	
	

	12
	可同时制作蜡饼数≥8盘，蜡饼厚度为10mm±1mm
	
	

	13
	蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用
	
	

	14
	★具备一键消毒、制饼、融蜡、急热、制饼等功能
	
	

	15
	消毒方式：高温消毒，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用
	
	

	16
	快速冷却功能：在保证蜡饼均匀度的前提下，蜡液由工作温度冷凝为蜡饼时间≤1小时
	
	

	17
	★石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤
	
	

	18
	★蜡水分离技术、有水化蜡技术， 304#不锈钢加热材料制作而成
	
	

	19
	具有防漏电、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等多重安全防护功能
	
	

	20
	内胆采用高标304#不锈钢制作，外壳采用烤漆制作，模块化设计方便清理及维护
	
	



温热电灸综合治疗仪技术参数响应表
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	1
	一键飞梭+液晶屏操作
	
	

	2
	具有灸疗，温针灸，电针灸，温热电针灸多功合一
	
	

	3
	通道数：单通道柜式机，≥12个艾灸头，≥4个温热电针
	
	

	4
	时间设置范围为0~99min：单步长1min，递增(减)步长为1个单步长。
	
	

	5
	定时精度：误差为不大于±5%。
	
	

	6
	定时时间到后有声音提示功能。
	
	

	7
	艾灸输出恒温温度范围为30℃~70℃，步长为1℃，误差为不大于±5℃。
	
	

	8
	温热电针和无创针灸功能。输出波形模式可选择：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3。
	
	

	9
	连续波、疏密波、轻锤波为非对称双向三角尖波，其中脉冲周期为0.01s~2.00s可调，步长为0.01s，误差为±10%。疏密波中密波频率：疏波频率=4:1。
	
	

	10 
	按摩波1是由三角波对轻锤波进行幅度调制的波形，其中脉冲周期为0.02s~0.24s可调，步长为0.01s，误差为±10%；调幅度为100%±15%。
	
	

	11
	按摩波2是由锯齿波对轻锤波进行幅度调制的波形，其中脉冲周期为0.02s-0.24s可调，步长为0.01s，误差为±10%；调幅度为100%±15%。
	
	

	12
	按摩波3由变宽度的连续波、变周期的轻锤波和疏密波组成。
	
	

	13
	治疗仪温热电针输出脉冲幅度(负载为2509电阻)峰峰值为0~30V可调，误差为±10%；开路时输出电压峰值≤200：输出强度设定显示范围为0-~99，无量纲数；脉冲宽度为0.3ms±30%。
	
	



中频药物导入治疗仪技术参数响应表
	序号
	技术参数
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	备注

	1
	两通道，可同时治疗2个病人或同一病人四个部位
	
	

	2
	中频频率:2.5(1±10%)kHz~7.5(1±10%)kHz
	
	

	3
	脉冲宽度:66（1±10%)μs~200(1±10%)μs
	
	

	4
	调制波频率:0~440Hz
	
	

	5
	调幅度:0~100%允差:±10%
	
	

	6
	最大输出电压:VOPP≥90V导入模式:VOPP≥80V
	
	

	7
	输出电流≤100mA
	
	

	8
	输出电流定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%
	
	

	9
	输出波形；基波：脉冲方波； 调制波；指数波、前锯齿波、后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、等幅波；
	
	

	10 
	★在工作过程中，启动治疗，在输出断路情况下，系统能进入保护状态，指示灯亮；若断路故障消除，指示灯灭
	
	

	11
	★可以通过遥控器和控制面板两种方式调节输出剂量，减轻操作负担。
	
	

	12
	三挡加热功能，温度≤65度。
	
	

	13
	★内置多种处方，操作面板有处方表，方便处方选择
	
	

	14
	★具有药物导入功能（以注册证为准）
	
	




附件5：业绩证明
主要用户清单
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称
及型号
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


附件6：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。
附件7：资质证明及相关授权
1）生产厂家及投标供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码和医疗器械经营许可证等相关资质。
2）生产厂家对投标供应商的授权书。
3）投标供应商对销售代表的签名授权书（原件）以及销售代表的身份证复印件。
4）产品注册证等相关资质、产品彩页资料
5）投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图
