眉山市妇幼保健院

（中医设备一批采购项目）

竞争性谈判文件

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

投标日期：

目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：综合报价

1.1 设备报价表

| 序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 注册证编号 | 型号 | 品牌/生产厂家 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 质保期（年） | 首次配套耗材数量 | 配套耗材后期采购报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动智能蜡疗系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 温热电灸综合治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中频药物导入治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：小写： 大写：人民币****元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于设备费、安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。

（2）产品名称及型号应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。

（3）无需医疗器械注册证的请在“注册证名称”处打“/”。

1.2设备维修配件报价表(若无则写无，即可)

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 更换后质保期 （年） | 品牌/生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： （1）列出所有维修配件报价，如未列出者，视为应标供应商终身免费提供。 （2）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品、运输费、税费等。 |  |  |  |  |  |  |

附件2：商务需求响应表

| 序号 | 需求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：甲方在货到验收合格，同时收到乙方开具符合要求的发票后，60日内支付乙方验收合格设备总价的90%，尾款在设备验收合格12个月后一次性付清。 |  |
| 2 | 供货时间：合同签订后30日内 |  |
| 3 | 中标人将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标人承担。医院方验收合格前中标商家负责本项目相关产品的安全。 |  |
| 4 | 中标人负责设备的安装调试，确保设备的正常使用后出具安装报告。 |  |
| 5 | 中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。 |  |
| 6 | 若中标人提供的设备为进口设备，中标人在交货时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》、《检验检疫报告》。 |  |
| 7 | 中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。 |  |
| 8 | 中标人保证全部产品质量符合国家标准和产品说明书，应对设备、耗材或试剂的质量安全负责，若中标人产品包装规格改变应立即书面通知医院方,同时保证在合同有效期内相关产品注册证持续有效。若中标人收到医院方发现质量问题或货物短缺的通知后，及时到现场进行处理。因中标人设备、耗材质量原因导致医院方、医院方员工、医院方患者损失、损害后果或引发医疗纠纷、医疗事故、医疗质量安全事件的，中标人除配合医院方积极妥善处理外，还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。 |  |
| 9 | 中标人所交的货物不符合招标文件及合同中规定的，医院方有权要求中标人达到招标文件及合同中规定的要求，否则中标人向医院方偿付货物总价30%的违约金，且中标人退回医院方全部货款。 |  |
| 10 | 在保修期内，若中标人接到医院方维保、抢修通知后4小时维保、抢修工程师未到现场进行处理的，每延迟1小时，中标人将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金。 |  |
| 11 | 若中标人未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标人应向医院方支付本合同货款总价0.5‰的违约金。 |  |
| 12 | 免费保修期内需提供终身软件维护服务，包括免费升级，免费开放接口等 |  |
| 13 | 合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。 |  |
| 14 | 如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。 |  |
| 15 | 若设备故障不能及时修复，能提供备用机。 |  |

附件3：售后服务承诺书

注意：

1、质保期、维保费、到货期需与“设备报价表”中的承诺一致；

2、售后服务响应时间需与“商务需求响应表”中的承诺一致。

3、售后服务承诺书需包括培训计划。

附件4：技术参数响应表

注意：①请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（请不要填写其他内容）；②“性能要求”一列中，如有括弧“（）”处请在“说明”一列中填写数值或文字，如有与各厂家描述不同处，请各厂家在“说明”一列中进行各自阐述；③参数及性能要求不倾向任何一家，仅做参考。

全自动智能蜡疗系统技术参数响应表

| 序号 | 技术参数 | 响应情况（正偏离、负偏离、响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★仪器组成：融蜡箱、全自动无动力放蜡系统、蜡饼制作箱、PLC控制模块四部分组成 |  |  |
| 2 | ★全自动模式可实现全自动融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡 |  |  |
| 3 | ★中文智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示 |  |  |
| 4 | 电源: AC 220V±10% 50Hz |  |  |
| 5 | 功率：融蜡箱450W±10%、蜡饼制作箱800W±10% |  |  |
| 6 | 容积：融蜡箱≥20升、蜡饼制作箱≥58升 |  |  |
| 7 | 温控范围：室温～99℃ 、 温控精度：±0.5℃ |  |  |
| 8 | ★蜡饼常温下冷却时间与温度值： 10分钟-0.8℃ ，15分钟-1.3℃ |  |  |
| 9 | 智能控制功能：可24小时循环控制设置，自动执行预设的融蜡、恒温、放蜡、制饼等程序 |  |  |
| 10 | 智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能 |  |  |
| 11 | ★无需动力加压，自行放蜡，制饼时间短，降低故障率 |  |  |
| 12 | 可同时制作蜡饼数≥8盘，蜡饼厚度为10mm±1mm |  |  |
| 13 | 蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用 |  |  |
| 14 | ★具备一键消毒、制饼、融蜡、急热、制饼等功能 |  |  |
| 15 | 消毒方式：高温消毒，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用 |  |  |
| 16 | 快速冷却功能：在保证蜡饼均匀度的前提下，蜡液由工作温度冷凝为蜡饼时间≤1小时 |  |  |
| 17 | ★石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤 |  |  |
| 18 | ★蜡水分离技术、有水化蜡技术， 304#不锈钢加热材料制作而成 |  |  |
| 19 | 具有防漏电、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等多重安全防护功能 |  |  |
| 20 | 内胆采用高标304#不锈钢制作，外壳采用烤漆制作，模块化设计方便清理及维护 |  |  |

温热电灸综合治疗仪技术参数响应表

| 序号 | 技术参数 | 响应情况（正偏离、负偏离、响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一键飞梭+液晶屏操作 |  |  |
| 2 | 具有灸疗，温针灸，电针灸，温热电针灸多功合一 |  |  |
| 3 | 通道数：单通道柜式机，≥12个艾灸头，≥4个温热电针 |  |  |
| 4 | 时间设置范围为0~99min：单步长1min，递增(减)步长为1个单步长。 |  |  |
| 5 | 定时精度：误差为不大于±5%。 |  |  |
| 6 | 定时时间到后有声音提示功能。 |  |  |
| 7 | 艾灸输出恒温温度范围为30℃~70℃，步长为1℃，误差为不大于±5℃。 |  |  |
| 8 | 温热电针和无创针灸功能。输出波形模式可选择：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3。 |  |  |
| 9 | 连续波、疏密波、轻锤波为非对称双向三角尖波，其中脉冲周期为0.01s~2.00s可调，步长为0.01s，误差为±10%。疏密波中密波频率：疏波频率=4:1。 |  |  |
| 10 | 按摩波1是由三角波对轻锤波进行幅度调制的波形，其中脉冲周期为0.02s~0.24s可调，步长为0.01s，误差为±10%；调幅度为100%±15%。 |  |  |
| 11 | 按摩波2是由锯齿波对轻锤波进行幅度调制的波形，其中脉冲周期为0.02s-0.24s可调，步长为0.01s，误差为±10%；调幅度为100%±15%。 |  |  |
| 12 | 按摩波3由变宽度的连续波、变周期的轻锤波和疏密波组成。 |  |  |
| 13 | 治疗仪温热电针输出脉冲幅度(负载为2509电阻)峰峰值为0~30V可调，误差为±10%；开路时输出电压峰值≤200：输出强度设定显示范围为0-~99，无量纲数；脉冲宽度为0.3ms±30%。 |  |  |

中频药物导入治疗仪技术参数响应表

| 序号 | 技术参数 | 响应情况（正偏离、负偏离、响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两通道，可同时治疗2个病人或同一病人四个部位 |  |  |
| 2 | 中频频率:2.5(1±10%)kHz~7.5(1±10%)kHz |  |  |
| 3 | 脉冲宽度:66（1±10%)μs~200(1±10%)μs |  |  |
| 4 | 调制波频率:0~440Hz |  |  |
| 5 | 调幅度:0~100%允差:±10% |  |  |
| 6 | 最大输出电压:VOPP≥90V导入模式:VOPP≥80V |  |  |
| 7 | 输出电流≤100mA |  |  |
| 8 | 输出电流定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10% |  |  |
| 9 | 输出波形；基波：脉冲方波； 调制波；指数波、前锯齿波、后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、等幅波； |  |  |
| 10 | ★在工作过程中，启动治疗，在输出断路情况下，系统能进入保护状态，指示灯亮；若断路故障消除，指示灯灭 |  |  |
| 11 | ★可以通过遥控器和控制面板两种方式调节输出剂量，减轻操作负担。 |  |  |
| 12 | 三挡加热功能，温度≤65度。 |  |  |
| 13 | ★内置多种处方，操作面板有处方表，方便处方选择 |  |  |
| 14 | ★具有药物导入功能（以注册证为准） |  |  |

附件5：业绩证明

主要用户清单

| 序号 | 年份 | 用户单位名称及部门 | 产品名称 及型号 | 是否通过验收 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附件6：承诺函

眉山市妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

附件7：资质证明及相关授权

1）生产厂家及投标供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码和医疗器械经营许可证等相关资质。

2）生产厂家对投标供应商的授权书。

3）投标供应商对销售代表的签名授权书（原件）以及销售代表的身份证复印件。

4）产品注册证等相关资质、产品彩页资料

5）投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图