设备参数包（设备类）
一、便携式电动吸痰器
1、噪声：≤65 dB(A) ；
2、贮液瓶：1000mL；
3、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V； 
4、输入功率：110VA ；
5、外包装尺寸：40.5cm×20cm×36cm ；
6、毛/净重：5.5kg/3.4kg；
二、电动负压吸引器
1、工作电源：AC220V/ 50HZ；
2、输入功率：15VA；
3、负压调节范围：应从2kpa至极限负压范围内任意调节；
4、可达到的负压值：至少为22kpa；
5、瞬时抽气速率：不低于4.5L/min；
6、工作噪声：≤55dB（A）；
7、吸引瓶容量：1000ml；
三、光纤喉镜
1、光纤冷光源照明：不发热，患者感觉更舒适；
2、结构结实而安全：采用整块304系列不锈钢材料一次性成型，无任何焊接材料；
3、配置灵活: 标准配置一柄三片。 手柄有“C”型, “A A”型, “D”型三种不同的规格供选择，满足不同的需求。叶片类型包括MAC，EMAC及MILLER三种； 规格包括 “00”号至 “4”号，适用于新生儿、儿童及成人所有类型的病人，可根据需求选择不同种类和规格的叶片。

技术规格

MAC光纤叶片
	叶片大小
	规格

	1
	89mm*63mm

	2
	108mm*82mm

	3
	126mm*101mm

	4
	160mm*135mm



EMAC光纤叶片
	叶片大小
	规格

	1
	95mm*70mm

	2
	116mm*90mm

	3
	135mm*110mm

	4
	156mm*130mm



MILLER光纤叶片
	叶片大小
	规格

	00
	8mm*36mm

	0
	8mm*53mm

	1
	8mm*79mm

	2
	10mm*132mm

	3
	11mm*172mm

	4
	13mm*182mm



七、脉搏血氧仪
主要特点
1、体积小、重量轻、携带方便；
2、操作简便、功耗低；
3、具有功能菜单；
4、血氧饱和度数值显示；
5、脉率数值、棒图显示；
6、脉搏波形显示；
7、可以改变屏幕亮度具有脉率声音指示；
8、具备回放功能、时钟功能；
9、血氧脉率测量数据超限和低电声音提示功能；
[bookmark: _GoBack]10、电池电压低指示：电池电压低至不能正常工作前，电池低电量指示标志出现；
11、具有血氧饱和度值和脉率值存储功能，存储数据可以上传至电脑；
12、实时数据可上传电脑；
13、可以外接血氧探头；
产品性能
1、 显示模式：彩色屏显示
2、血氧饱和度测量范围：0 %～100 % (分辨率为 1 %)
3、误差: 当血氧饱和度的测量范围在70%～100％，允许绝对误差为±2％；小于70%无定义.
脉率测量范围: 30 bpm～250 bpm (分辨率为 1 bpm)
4、误差：±2bpm或±2%取大值；
5、弱灌注下的误差:在脉搏充盈度为0.4%时，血氧仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值，血氧饱和度误差为±4%；当测量范围在30bpm～100bpm时，脉率误差为±2bpm，当测量范围在100bpm～250bpm时，脉率误差为±2%；
6、环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1%.
四、气压治疗仪
1、 结构形式:台式、手提二合一结构（可装配撑杆底座)；
成；
2、工作腔数:4腔，叠加气囊设计:主机可同时支持2个4腔套筒工作；
可调，步距增量1s；
3、间停时间:0~99s可调,步距增量1s.8、工作模式:共有6种预先设定的工作模式；
4、安全保护。具有断电保护功能,运行中断电套筒可自动排气减压；
5、套筒可承受压力≥300mmHg,且承受时间不少于1分钟；
6、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗；
五、耳温枪
1、显示的温度范围:20一42.2°C (68-108°F)；
2、运行时间的环境温度范围:10～40°C (50-104°F)3.显示屏分辨率:0.1°C或°F；
4、显示温度范围的准确度︰土0.2°C (土0.4°F)(35.0°C-42°C)( 95°F-107.6°F)；士0.3C (士0.5°F)(不在此温度范围内)；
5、临床偏差:0.09c (0.16°F)；
6、协议限制︰0.58c (1.0°F)；
7、临床重复性:0.19°c (0.34°F)(根据ASTME:1965计算得出)；
(根据EN12470一5，低于标准<0.3℃ (0.57°F))
8、参照身体部位︰口腔测量；
9、部位:耳朵；
10、 Perfec Temp技术，纠正耳朵放置位置过浅；
11、ExacTemp传感器和预热探头；
12、背光显示、后显示，脉冲定时器、CF转换、存储器专用按钮。13、安全系绳和壁挂式支架，1-12小时安全锁定时间；
长期存储范围:
1、 存储温度:-25-55°C (-13一131°F)；
2、 存储湿度:15%—95%非冷凝；
3、 冲击:能够承受3英尺(91.44cm)高度的掉落；
4.测量时间:2秒；
5、自动关机:10秒；
6、电池使用期限:6个月/1000次测量；
7、电池:2*MN1500或1.5VAA (LR6)8.耳温计尺寸:152mm*44mm*33mm；
8、耳温计重量:100g，不含电池；
10、压力:700一1060hPA (0.7一1.06atm)耳温计制定在0.7一1.06大气压力下运行；
六、洗眼器
1、环境温度：＞5℃
2、使用水源：饮用自来水
3、水源压力：0.2~0.6Mpa
4、进水口尺寸：1/2" FNPT
5、洗眼水流量：＞1.5L/MIN
6、使用时间：＞15分钟

